Lampiran 1 Gambar Alat

Timbangan Analit (Shimatdzu)

Alat Spektrofotometer UV (UV-1700 Shimadzu)

Sampel						Panjang Gelombang Pelarut NaOH

Kurva Kalibrasi Pelarut NaOH	Penentuan Kadar Sampel Pelarut NaOH

Penentuan Panjang Gelombang dan Kurva Kalibrasi Pelarut Metanol

Penentuan Kadar Sampel Pelarut Metanol

Lampiran 2. Bagan Alir Prosedur Penelitian

- Pirazinamid dengan Pelarut NaOH 0,1 N

Pirazinamid

ditimbang 50 mg

dimasukkan ke dalam labu tentukur 50ml

dilarutkan dan dicukupkan dengan pelarut NaOH 0,1 N

LIB I Pirazinamid 1000μg/ml

diambil 5 ml

dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml

dilarutkan dan dicukupkan dengan pelarut NaOH 0,1 N

LIB II Pirazinamid 100 μg/ml

4,5 ml dimasukkan kelabu 50 ml

1,5 ml dimasukkan kelabu 50 ml

2 ml dimasukkan kelabu 50 ml

3 ml dimasukkan kelabu 50 ml

3,5 ml dimasukkan kelabu 50 ml

3 μg/ml

4 μg/ml

6 μg/ml

7 μg/ml

8 μg/ml

Diukur serapan maksimum pada λ 269,20 nm

Serapan

- Pirazinamid dengan Pelarut Metanol

Pirazinamid

ditimbang 50 mg

dimasukkan ke dalam labu tentukur 50ml

dilarutkan dan dicukupkan dengan pelarut metanol

LIB I Pirazinamid 1000μg/ml

diambil 5 ml

dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml

dilarutkan dan dicukupkan dengan pelarut metanol

LIB II Pirazinamid 100 μg/ml

4,5 ml dimasukkan kelabu 50 ml

1,5 ml dimasukkan kelabu 50 ml

2,5 ml dimasukkan kelabu 50 ml

3 ml dimasukkan kelabu 50 ml

4 ml dimasukkan kelabu 50 ml

3 μg/ml

5 μg/ml

6 μg/ml

8 μg/ml

9 μg/ml

Diukur serapan maksimum pada λ 269,40 nm

Serapan

- Penentuan kadar sampel pirazinamid dengan pelarut NaOH 0,1 N

20 tablet Pirazinamid

dihaluskan

Serbuk Pirazinamid

ditimbang setara 50 mg pirazinamid

dihitung kesetaraan pirazinamid yang terkandung didalamnya (penimbangan dilakukan sebanyak 6 kali  pengulangan)

dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml

dilarutkan dengan pelarut NaOH 0,1 N

dicukupkan dengan pelarut sampai garis tanda (LIB I)

dihomogenkan

disaring

ditampung filtrat selanjutnya

dipipet 2,5 ml

dimasukkan ke dalam labu tentukur 25 ml

dicukupkan dengan pelarut sampai garis tanda (LIB II)

dipipet 1,5 ml

dimasukkan ke dalam labu tentukur 25 ml

dicukupkan dengan pelarut sampai garis tanda

diukur serapan panjang gelombang maksimum yang diperoleh.

Nilai Absorbansi

Kadar

- Penentuan kadar sampel pirazinamid dengan pelarut metanol

20 tablet Pirazinamid

dihaluskan

Serbuk Pirazinamid

ditimbang setara 50 mg pirazinamid

dihitung kesetaraan pirazinamid yang terkandung didalamnya (penimbangan dilakukan sebanyak 6 kali  pengulangan)

dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml

dilarutkan dengan pelarut metanol

dicukupkan dengan pelarut sampai garis tanda (LIB I)

dihomogenkan

disaring

ditampung filtrat selanjutnya

dipipet 5 ml

dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml

dicukupkan dengan pelarut sampai garis tanda (LIB II)

dipipet 3,5 ml

dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml

dicukupkan dengan pelarut sampai garis tanda

diukur serapan panjang gelombang maksimum yang diperoleh.

Nilai Absorbansi

Kadar

Lampiran 3 Perhitungan Konsentrasi Pengukuran Sampel Pelarut NaOH

Diketahui :	Nilai Absorptivitas spesifik (A ¦ = 658a), Tebal sel (b) = 1 cm

A = A11 x b xc

c     = AA11 x b

c	= 0,434658 x 1    = 0,0006595 g/100 ml

c	= 659,5 μg/100 ml

c	= 6,595 μg/ml

c	= 6 μg/ml (dibulatkan)

Konsentrasi untuk pengukuran serapan pirazinamid digunakan dengan konsentrasi 6 μg/ml

Perhitungan Konsentrasi Pengukuran Sampel Pelarut Metanol

Diketahui :	Nilai Absorptivitas spesifik (A ¦ = 640a)

Tebal sel (b) = 1 cm

A = A11 x b xc

c     = AA11 x b

c	= 0,434640 x 1    = 0,0006781 g/100 ml

c	= 678,1 μg/100 ml

c	= 6,781 μg/ml

c	= 7 μg/ml (dibulatkan)

Konsentrasi untuk pengukuran serapan pirazinamid digunakan dengan konsentrasi 7 μg/ml

Lampiran 4.	Data Kalibrasi Baku Pirazinamid dengan pelarut NaOH 0,1 N, Persamaan Regresi dan Koefisien Korelasi pada Panjang Gelombang 269,20 nm

| No. | X | Y | XY | X2 | Y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2. | 3 | 0,167 | 0,501 | 9 | 0,0278 |
| 3. | 4 | 0,224 | 0,896 | 16 | 0,0501 |
| 4. | 6 | 0,330 | 1,98 | 36 | 0,1089 |
| 5. | 7 | 0,397 | 2,779 | 49 | 0,1576 |
| 6. | 9 | 0,505 | 4,545 | 81 | 0,2550 |
| Jumlah | 29 | 1,623 | 10,701 | 191 | 0,0999 |
| Rata-rata | 4,83 | 0,2705 |  |  |  |

a 	=

=

= 0,05619

Lampiran 4 (Lanjutan)

= a + b

b  	=  a

= 0,2705 – (0,05619)(4,83)

= -0,0008

Persamaan garis regresinya adalah: Y = 0,05619X – 0,0008

=

=

=

= 0,99961

Lampiran 5. Perhitungan Kadar Teoritis Pirazinamid pada Sediaan Tablet Pirazinamid Generik (PT. Kimia Farma)

Berat 20 tablet adalah 14040,9 mg

Bobot rata-rata/ tablet adalah 702,045 mg

Ditimbang serbuk tablet setara dengan 50 mg Pirazinamid, maka jumlah serbuk yang ditimbang adalah

=50 mg20 x 50mgx 14040,9 mg

= 70,2045 mg

Dilarutkan dengan pelarut NaOH dalam labu tentukur 50 ml sampai garis tanda. Larutan kemudian disaring, filtrat ditampung.

Kemudian dari larutan filtrat ini, dipipet 2,5 ml dan dimasukkan ke dalam labu tentukur 25 ml dan diencerkan dengan pelarut NaOH hingga garis tanda.

Kemudian dari larutan filtrat ini, dipipet 1,5 ml dan dimasukkan ke dalam labu tentukur 25 ml dan diencerkan dengan pelarut NaOH hingga garis tanda.

            - Persamaan regresi : Y = 0,05619 X – 0,0008

Serapan sampel     : 0,349

0,349    = 0,05619 X – 0,0008

X     =0,349+0,00080,05619

X     = 6,2253 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan (FP = 166,7)

= 6,2253 µg/ml x 166,7  = 1037,75751 µg/ml

Lampiran 5 (Lanjutan)

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

1037,75751 µg/ml x 50 ml = 51887,8755 µg

= 51,8878 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

51,8878  mg70,6 mgx 702,045 mg=515,9712 mg

% Kadar = 515,9712 mg500 mgx 100%=103,19 %

            - Persamaan regresi : Y = 0,05619 X – 0,0008

Serapan sampel     : 0,346

0,346    = 0,05619 X – 0,0008

X     =0,346+0,00080,05619

X     = 6,1719 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan (FP = 166,7)

= 6,1719 µg/ml x 166,7  = 1028,85573 µg/ml

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

1028,85573 µg/ml x 50 ml = 51442,7865 µg

= 51,4427 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

51,4427  mg70,5 mgx 702,045 mg=512,2707 mg

% Kadar = 512,2707  mg500 mgx 100%=102,45 %

Lampiran 5 (Lanjutan)

            - Persamaan regresi : Y = 0,05619 X – 0,0008

Serapan sampel     : 0,351

0,351    = 0,05619 X – 0,0008

X     =0,351+0,00080,05619

X     = 6,2609 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan (FP = 166,7)

= 6,2609 µg/ml x 166,7  = 1043,69203 µg/ml

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

1043,69203 µg/ml x 50 ml = 52184,6015 µg

= 52,1846 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

52,1846  mg70,4 mgx 702,045 mg=520,3968 mg

% Kadar = 520,3968 mg500 mgx 100%=104,07 %

            - Persamaan regresi : Y = 0,05619 X – 0,0008

Serapan sampel     : 0,347

0,347    = 0,05619 X – 0,0008

X     =0,347+0,00080,05619

X     = 6,1899 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan (FP = 166,7)

= 6,1899 µg/ml x 166,7  = 1031,82299 µg/ml

Lampiran 5 (Lanjutan)

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

1031,82299 µg/ml x 50 ml = 51591,1495 µg

= 51,5911 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

51,5911  mg70,5 mgx 702,045 mg=513,7485 mg

% Kadar = 513,7485 mg500 mgx 100%=102,74 %

            - Persamaan regresi : Y = 0,05619 X – 0,0008

Serapan sampel     : 0,346

0,346    = 0,05619 X – 0,0008

X     =0,346+0,00080,05619

X     = 6,1719 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan (FP = 166,7)

= 6,1719 µg/ml x 166,7  = 1028,85573 µg/ml

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

1028,85573 µg/ml x 50 ml = 51442,7865 µg

= 51,4427 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

51,4427  mg70,3 mgx 702,045 mg=513,7281 mg

% Kadar = 513,7281  mg500 mgx 100%=102,74 %

Lampiran 5 (Lanjutan)

            - Persamaan regresi : Y = 0,05619 X – 0,0008

Serapan sampel     : 0,345

0,345    = 0,05619 X – 0,0008

X     =0,345+0,00080,05619

X     = 6,1541 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan (FP = 166,7)

= 6,15413 µg/ml x 166,7  = 1025,88847 µg/ml

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

1025,88847 µg/ml x 50 ml = 51294,4235 µg

= 51,2944 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

51,2944  mg70,4 mgx 702,045 mg=511,5195 mg

% Kadar = 511,5195 mg500 mgx 100%=102,30 %

Lampiran 6 Perhitungan Kadar Teoritis Pirazinamid pada Sediaan Tablet Pirazinamid Generik (PT. OGB Dexa)

Berat 20 tablet adalah 13420,8 mg

Bobot rata-rata/ tablet adalah 671,04 mg

Ditimbang serbuk tablet setara dengan 50 mg Pirazinamid, maka jumlah serbuk yang ditimbang adalah

=50 mg20 x 50mgx 13420,8 mg

= 67,104 mg

Dilarutkan dengan pelarut NaOH dalam labu tentukur 50 ml sampai garis tanda. Larutan kemudian disaring, filtrat ditampung.

Kemudian dari larutan filtrat ini, dipipet 2,5 ml dan dimasukkan ke dalam labu tentukur 25 ml dan diencerkan dengan pelarut NaOH hingga garis tanda.

Kemudian dari larutan filtrat ini, dipipet 1,5 ml dan dimasukkan ke dalam labu tentukur 25 ml dan diencerkan dengan pelarut NaOH hingga garis tanda.

      - Persamaan regresi : Y = 0,05619 X – 0,0008

Serapan sampel     : 0,328

0,328    = 0,05619 X – 0,0008

X     =0,328+0,00080,05619

X     = 5,8515 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan (FP = 166,7)

= 5,8515 µg/ml x 166,7  = 957,44505 µg/ml

Lampiran 6 (Lanjutan)

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

957,44505 µg/ml x 50 ml = 48772,2525 µg

= 48,7722 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

48,7722  mg66,3 mgx 671,04 mg=493,6364 mg

% Kadar = 493,6364 mg500 mgx 100%=98,72 %

      - Persamaan regresi : Y = 0,05619 X – 0,0008

Serapan sampel     : 0,330

0,330    = 0,05619 X – 0,0008

X     =0,330+0,00080,05619

X     = 5,8871 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan (FP = 166,7)

= 5,8871 µg/ml x 166,7  = 981,37957 µg/ml

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

981,37957 µg/ml x 50 ml = 49068,9785 µg

= 49,0689 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

49,0689  mg66,3 mgx 671,04 mg=496,6394 mg

% Kadar = 496,6394 mg500 mgx 100%=99,32 %

Lampiran 6 (Lanjutan)

      - Persamaan regresi : Y = 0,05619 X – 0,0008

Serapan sampel     : 0,339

0,339    = 0,05619 X – 0,0008

X     =0,339+0,00080,05619

X     = 6,0473 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan (FP = 166,7)

= 6,0473 µg/ml x 166,7  = 1008,08491 µg/ml

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

1008,08491 µg/ml x 50 ml = 50404,2455 µg

= 50,4042  mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

50,4042  mg66,2 mgx 671,04 mg=510,9249 mg

% Kadar = 510,9249 mg500 mgx 100%=102,18 %

      - Persamaan regresi : Y = 0,05619 X – 0,0008

Serapan sampel     : 0,337

0,337    = 0,05619 X – 0,0008

X     =0,337+0,00080,05619

X     = 6,0117 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan (FP = 166,7)

= 6,0117 µg/ml x 166,7  = 1002,15039 µg/ml

Lampiran 6 (Lanjutan)

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

1002,15039 µg/ml x 50 ml = 50107,5195 µg

= 50,1075 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

50,1075  mg66,1 mgx 671,04 mg=508,6858 mg

% Kadar = 508,6858 mg500 mgx 100%=101,73 %

      - Persamaan regresi : Y = 0,05619 X – 0,0008

Serapan sampel     : 0,340

0,340    = 0,05619 X – 0,0008

X     =0,340+0,00080,05619

X     = 6,0651 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan (FP = 166,7)

= 6,0651 µg/ml x 166,7  = 1009,55187 µg/ml

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

1009,55187 µg/ml x 50 ml = 50477,5935 µg

= 50,4775 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

50,4775  mg66,4 mgx 671,04 mg=510,1268 mg

% Kadar = 510,1268 mg500 mgx 100%=102,02 %

Lampiran 6 (Lanjutan)

      - Persamaan regresi : Y = 0,05619 X – 0,0008

Serapan sampel     : 0,331

0,331    = 0,05619 X – 0,0008

X     =0,331+0,00080,05619

X     = 5,9049 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan (FP = 166,7)

= 5,9049 µg/ml x 166,7  = 948,34683 µg/ml

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

948,34683 µg/ml x 50 ml = 49217,3415 µg

= 49,2173 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

49,2173  mg66,5 mgx 671,04 mg=496,6432 mg

% Kadar = 496,6432 mg500 mgx 100%=99,32 %

Lampiran 7 Perhitungan Kadar Teoritis Pirazinamid pada Sediaan Tablet Siramid (PT. Mersi)

Berat 20 tablet adalah 13184,9 mg

Bobot rata-rata/ tablet adalah 659,245 mg

Ditimbang serbuk tablet setara dengan 50 mg Pirazinamid, maka jumlah serbuk yang ditimbang adalah

=50 mg20 x 50mgx 13184,9 mg

= 65,9245 mg

Dilarutkan dengan pelarut NaOH dalam labu tentukur 50 ml sampai garis tanda. Larutan kemudian disaring, filtrat ditampung.

Kemudian dari larutan filtrat ini, dipipet 2,5 ml dan dimasukkan ke dalam labu tentukur 25 ml dan diencerkan dengan pelarut NaOH hingga garis tanda.

Kemudian dari larutan filtrat ini, dipipet 1,5 ml dan dimasukkan ke dalam labu tentukur 25 ml dan diencerkan dengan pelarut NaOH hingga garis tanda.

            - Persamaan regresi : Y = 0,05619 X – 0,0008

Serapan sampel     : 0,342

0,342    = 0,05619 X – 0,0008

X     =0,342+0,00080,05619

X     = 6,1007 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan (FP = 166,7)

= 6,1007 µg/ml x 166,7  = 1016,98669 µg/ml

Lampiran 7 (Lanjutan)

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

1016,98669 µg/ml x 50 ml = 50849,3345 µg

= 50,8493 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

50,8493  mg65 mgx 659,245 mg=515,7253 mg

% Kadar = 515,7253 mg500 mgx 100%=103,14 %

      - Persamaan regresi : Y = 0,05619 X – 0,0008

Serapan sampel     : 0,344

0,344    = 0,05619 X – 0,0008

X     =0,344+0,00080,05619

X     = 6,1363 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan (FP = 166,7)

= 6,1363 µg/ml x 166,7  = 1022,92121 µg/ml

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

1022,92121 µg/ml x 50 ml = 51146,0605 µg

= 51,1460 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

51,1460  mg64 mgx 659,245 mg=526,8397 mg

% Kadar = 526,8397 mg500 mgx 100%=105,36 %

Lampiran 7 (Lanjutan)

      - Persamaan regresi : Y = 0,05619 X – 0,0008

Serapan sampel     : 0,345

0,345    = 0,05619 X – 0,0008

X     =0,345+0,00080,05619

X     = 6,1541 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan (FP = 166,7)

= 6,1541 µg/ml x 166,7  = 1025,88847 µg/ml

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

1025,88847 µg/ml x 50 ml = 51294,4235 µg

= 51,2944 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

51,2944  mg63 mgx 659,245 mg=536,7551 mg

% Kadar = 536,7551 mg500 mgx 100%=107,35 %

      - Persamaan regresi : Y = 0,05619 X – 0,0008

Serapan sampel     : 0,340

0,340    = 0,05619 X – 0,0008

X     =0,340+0,00080,05619

X     = 6,0651 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan (FP = 166,7)

= 6,0651 µg/ml x 166,7  = 1011,05217 µg/ml

Lampiran 7 (Lanjutan)

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

1011,05217 µg/ml x 50 ml = 50552,6085 µg

= 50,5526 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

50,5526  mg65,1 mgx 659,245 mg=511,9285 mg

% Kadar = 511,9285 mg500 mgx 100%=102,38 %

      - Persamaan regresi : Y = 0,05619 X – 0,0008

Serapan sampel     : 0,338

0,338    = 0,05619 X – 0,0008

X     =0,338+0,00080,05619

X     = 6,0295 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan (FP = 166,7)

= 6,0295 µg/ml x 166,7  = 1005,11765 µg/ml

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

1005,11765 µg/ml x 50 ml = 50255,8825 µg

= 50,2558 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

50,2558  mg64,5 mgx 659,245 mg=513,6571 mg

% Kadar = 513,6571 mg500 mgx 100%=102,73 %

Lampiran 7 (Lanjutan)

      - Persamaan regresi : Y = 0,05619 X – 0,0008

Serapan sampel     : 0,337

0,337    = 0,05619 X – 0,0008

X     =0,337+0,00080,05619

X     = 6,0117 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan (FP = 166,7)

= 6,0117 µg/ml x 166,7  = 1002,15039 µg/ml

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

1002,15039 µg/ml x 50 ml = 50107,5195 µg

= 50,1075 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

50,1075  mg65,2 mgx 659,245 mg=506,6429 mg

% Kadar = 506,6429 mg500 mgx 100%=101,32 %

Lampiran 8  Perhitungan Kadar Teoritis Pirazinamid pada Sediaan Tablet Sanazet (PT. Sanbe)

Berat 20 tablet adalah 13002,1 mg

Bobot rata-rata/ tablet adalah 650,105 mg

Ditimbang serbuk tablet setara dengan 50 mg Pirazinamid, maka jumlah serbuk yang ditimbang adalah

=50 mg20 x 50mgx 13002,1 mg

= 65,0105 mg

Dilarutkan dengan pelarut NaOH dalam labu tentukur 50 ml sampai garis tanda. Larutan kemudian disaring, filtrat ditampung.

Kemudian dari larutan filtrat ini, dipipet 2,5 ml dan dimasukkan ke dalam labu tentukur 25 ml dan diencerkan dengan pelarut NaOH hingga garis tanda.

Kemudian dari larutan filtrat ini, dipipet 1,5 ml dan dimasukkan ke dalam labu tentukur 25 ml dan diencerkan dengan pelarut NaOH hingga garis tanda.

            - Persamaan regresi : Y = 0,05619 X – 0,0008

Serapan sampel     : 0,349

0,349    = 0,05619 X – 0,0008

X     =0,349+0,00080,05619

X     = 6,2253 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan (FP = 166,7)

= 6,2253 µg/ml x 166,7  = 1037,75751 µg/ml

Lampiran 8 (Lanjutan)

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

1037,75751 µg/ml x 50 ml = 51887,8755 µg

= 51,8878 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

51,8878  mg65,4 mgx 650,105 mg=515,7877 mg

% Kadar = 515,7877 mg500 mgx 100%=103,15 %

      - Persamaan regresi : Y = 0,05619 X – 0,0008

Serapan sampel     : 0,350

0,350    = 0,05619 X – 0,0008

X     =0,350+0,00080,05619

X     = 6,2431 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan (FP = 166,7)

= 6,2431 µg/ml x 166,7  = 1040,72477 µg/ml

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

1040,72477 µg/ml x 50 ml = 52036,2385 µg

= 52,0362 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

52,0362 mg65,5 mgx 650,105 mg=516,4731 mg

% Kadar = 516,4731 mg500 mgx 100%=103,29 %

Lampiran 8 (Lanjutan)

      - Persamaan regresi : Y = 0,05619 X – 0,0008

Serapan sampel     : 0,352

0,352    = 0,05619 X – 0,0008

X     =0,352+0,00080,05619

X     = 6,2786 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan (FP = 166,7)

= 6,2786 µg/ml x 166,7  = 1046,64262 µg/ml

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

1046,64262 µg/ml x 50 ml = 52332,131 µg

= 52,3321 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

52,3321  mg65,2 mgx 650,105 mg=521,7999 mg

% Kadar = 521,7999 mg500 mgx 100%=104,35 %

      - Persamaan regresi : Y = 0,05619 X – 0,0008

Serapan sampel     : 0,351

0,351    = 0,05619 X – 0,0008

X     =0,351+0,00080,05619

X     = 6,2609 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan (FP = 166,7)

= 6,2609 µg/ml x 166,7  = 1043,69203 µg/ml

Lampiran 8 (Lanjutan)

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

1043,69203 µg/ml x 50 ml = 52184,6015 µg

= 52,1846 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

52,1846  mg65,5 mgx 650,105 mg=517,9460 mg

% Kadar = 517,9460 mg500 mgx 100%=103,58 %

      - Persamaan regresi : Y = 0,05619 X – 0,0008

Serapan sampel     : 0,354

0,354    = 0,05619 X – 0,0008

X     =0,354+0,00080,05619

X     = 6,3142 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan (FP = 166,7)

= 6,3142 µg/ml x 166,7  = 1052,57714 µg/ml

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

1052,57714 µg/ml x 50 ml = 52628,857 µg

= 52,6288 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

52,6288  mg66,3 mgx 650,105 mg=516,0519 mg

% Kadar = 516,0519 mg500 mgx 100%=103,21 %

Lampiran 8 (Lanjutan)

      - Persamaan regresi : Y = 0,05619 X – 0,0008

Serapan sampel     : 0,353

0,353    = 0,05619 X – 0,0008

X     =0,353+0,00080,05619

X     = 6,2964 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan (FP = 166,7)

= 6,2964 µg/ml x 166,7  = 1049,60988 µg/ml

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

1049,60988 µg/ml x 50 ml = 52480,494 µg

= 52,4804 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

52,4804  mg65,4 mgx 650,105 mg=521,6784 mg

% Kadar = 521,6784 mg500 mgx 100%=104,33 %

Lampiran 9	Data Kalibrasi Baku Pirazinamid dengan pelarut Metanol, Persamaan Regresi dan Koefisien Korelasi pada Panjang Gelombang 269,40 nm

| No. | X | Y | XY | X2 | Y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2. | 3 | 0,185 | 0,555 | 9 | 0,0342 |
| 3. | 5 | 0,318 | 1.59 | 25 | 0,1011 |
| 4. | 6 | 0,387 | 2,322 | 36 | 0,1497 |
| 5. | 8 | 0,503 | 4,024 | 64 | 0,2530 |
| 6. | 9 | 0,573 | 5,157 | 81 | 0,3283 |
| Jumlah | 31 | 1,966 | 13,648 | 215 | 0,1443 |
| Rata-rata | 5,167 | 0,3276 |  |  |  |

a 	=

=

= 0,06365

Lampiran 9 (Lanjutan)

= a + b

b  	=  a

= 0,3276–(0,06365)(5,167)

= -0,0012

Persamaan garis regresinya adalah: Y = 0,06365X – 0,0012

=

=

=

= 0,999971

Lampiran 10 Perhitungan Kadar Teoritis Pirazinamid pada Sediaan Tablet Pirazinamid Generik (PT. Kimia Farma)

Berat 20 tablet adalah 14040,9 mg

Bobot rata-rata/ tablet adalah 702,045 mg

Ditimbang serbuk tablet setara dengan 50 mg Pirazinamid, maka jumlah serbuk yang ditimbang adalah

=50 mg20 x 50mgx 14040,9 mg

= 70,2045 mg

Dilarutkan dengan pelarut metanol dalam labu tentukur 50 ml sampai garis tanda. Larutan kemudian dihomogenkan. Larutan kemudian disaring, filtrat selanjutnya ditampung.

Kemudian dari larutan filtrat ini, dipipet 5 ml dan dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml dan diencerkan dengan pelarut metanol hingga garis tanda.

Kemudian dari larutan filtrat ini, dipipet 3,5 ml dan dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml dan diencerkan dengan pelarut metanol hingga garis tanda.

            - Persamaan regresi : Y = 0,06365 X – 0,0012

Serapan sampel     : 0,442

0,442    = 0,06365 X – 0,0012

X     =0,442+0,00120,06365

X     = 6,9630 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan 142,857

= 6,7802 µg/ml x 142,857 = 994,7132 µg/ml

Lampiran 10 (Lanjutan)

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

994,7132 µg/ml x 50 ml = 49735,66 µg

= 49,73566 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

49,73566 mg70,5 mgx 702,045 mg=495,2719 mg

% Kadar = 495,2719 mg500 mgx 100%=99,05 %

      - Persamaan regresi : Y = 0,06365 X – 0,0012

Serapan sampel     : 0,444

0,444    = 0,06365 X – 0,0012

X     =0,444+0,00120,06365

X     = 6,9945 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan 142,857

= 6,9945 µg/ml x 142,857 = 999,2132 µg/ml

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

999,2132 µg/ml x 50 ml = 49960,66 µg

= 49,96066 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

49,96066 mg70,3 mgx 702,045 mg=498,9279 mg

% Kadar = 498,9279 mg500 mgx 100%=99,78 %

Lampiran 10 (Lanjutan)

      - Persamaan regresi : Y = 0,06365 X – 0,0012

Serapan sampel     : 0,443

0,443    = 0,06365 X – 0,0012

X     =0,443+0,00120,06365

X     = 6,9787 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan 142,857

= 6,9787 µg/ml x 142,857 = 996,9561 µg/ml

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

996,9561 µg/ml x 50 ml = 49847,805 µg

= 49,8478 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

49,8478 mg70,4 mgx 702,045 mg=497,0937 mg

% Kadar = 497,0937 mg500 mgx 100%=99,41 %

      - Persamaan regresi : Y = 0,06365 X – 0,0012

Serapan sampel     : 0,448

0,448    = 0,06365 X – 0,0012

X     =0,448+0,00120,06365

X     = 7,0573 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan 142,857

= 7,0573 µg/ml x 142,857 = 1008,1847 µg/ml

Lampiran 10 (Lanjutan)

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

1008,1847 µg/ml x 50 ml = 50409,235 µg

= 50,4092 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

50,4092 mg70,2 mgx 702,045 mg=504,1243 mg

% Kadar = 504,1243 mg500 mgx 100%=100,82 %

      - Persamaan regresi : Y = 0,06365 X – 0,0012

Serapan sampel     : 0,444

0,444    = 0,06365 X – 0,0012

X     =0,444+0,00120,06365

X     = 6,9945 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan 142,857

= 6,9945 µg/ml x 142,857 = 999,2132 µg/ml

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

999,2132 µg/ml x 50 ml = 49960,66 µg

= 49,96066 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

49,96066 mg70,3 mgx 702,045 mg=498,9279 mg

% Kadar = 498,9279 mg500 mgx 100%=99,78 %

Lampiran 10 (Lanjutan)

      - Persamaan regresi : Y = 0,06365 X – 0,0012

Serapan sampel     : 0,443

0,443    = 0,06365 X – 0,0012

X     =0,443+0,00120,06365

X     = 6,9787 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan 142,857

= 6,9787 µg/ml x 142,857 = 996,9561 µg/ml

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

996,9561 µg/ml x 50 ml = 49847,805 µg

= 49,8478 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

49,8478 mg70,4 mgx 702,045 mg=497,0937 mg

% Kadar = 497,0937 mg500 mgx 100%=99,41 %

Lampiran 11 Perhitungan Kadar Teoritis Pirazinamid pada Sediaan Tablet Pirazinamid Generik (PT. OGB Dexa)

Berat 20 tablet adalah 3702,3 mg

Bobot rata-rata/ tablet adalah 185,115 mg

Ditimbang serbuk tablet setara dengan 50 mg Pirazinamid, maka jumlah serbuk yang ditimbang adalah

=50 mg20 x 50mgx 3702,3 mg

= 185,15 mg

Dilarutkan dengan pelarut metanol dalam labu tentukur 50 ml sampai garis tanda. Larutan kemudian dihomogenkan. Larutan kemudian disaring, filtrat selanjutnya ditampung.

Kemudian dari larutan filtrat ini, dipipet 5 ml dan dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml dan diencerkan dengan pelarut metanol hingga garis tanda.

Kemudian dari larutan filtrat ini, dipipet 3,5 ml dan dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml dan diencerkan dengan pelarut metanol hingga garis tanda.

            - Persamaan regresi : Y = 0,06365 X – 0,0012

Serapan sampel     : 0,431

0,431    = 0,06365 X – 0,0012

X     =0,431+0,00120,06365

X     = 6,7902 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan 142,857

= 6,7802 µg/ml x 142,857 = 970,0276 µg/ml

Lampiran 11 (Lanjutan)

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

970,02766 µg/ml x 50 ml = 48501,38 µg

= 48,5013 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

48,5013 mg67,5 mgx 671,04 mg=482,1683 mg

% Kadar = 482,1683 mg500 mgx 100%=96,43 %

            - Persamaan regresi : Y = 0,06365 X – 0,0012

Serapan sampel     : 0,432

0,432    = 0,06365 X – 0,0012

X     =0,432+0,00120,06365

X     = 6,8059 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan 142,857

= 6,8059 µg/ml x 142,857 = 972,2704 µg/ml

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

972,2704 µg/ml x 50 ml	  = 48613.52 µg

= 48,61352 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

48,61352 mg67,4 mgx 671,04 mg=484,0002 mg

% Kadar = 484,0002 mg500 mgx 100%=96,80 %

Lampiran 11 (Lanjutan)

            - Persamaan regresi : Y = 0,06365 X – 0,0012

Serapan sampel     : 0,433

0,433    = 0,06365 X – 0,0012

X     =0,433+0,00120,06365

X     = 6,8216 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan 142,857

= 6,8216 µg/ml x 142,857 = 974,5133 µg/ml

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

974,5133 µg/ml x 50 ml = 48725,665 µg

= 48,7256 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

48,7256 mg67,5 mgx 671,04 mg=484,3974 mg

% Kadar = 484,3974 mg500 mgx 100%=96,87 %

            - Persamaan regresi : Y = 0,06365 X – 0,0012

Serapan sampel     : 0,433

0,433    = 0,06365 X – 0,0012

X     =0,433+0,00120,06365

X     = 6,8216 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan 142,857

= 6,8216 µg/ml x 142,857 = 974,5133 µg/ml

Lampiran 11 (Lanjutan)

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

974,5133 µg/ml x 50 ml = 48725,665 µg

= 48,7256 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

48,7256 mg67,5 mgx 671,04 mg=484,3974 mg

% Kadar = 484,3974 mg500 mgx 100%=96,87 %

            - Persamaan regresi : Y = 0,06365 X – 0,0012

Serapan sampel     : 0,432

0,432    = 0,06365 X – 0,0012

X     =0,432+0,00120,06365

X     = 6,8059 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan 142,857

= 6,8059 µg/ml x 142,857 = 972,2704 µg/ml

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

972,2704 µg/ml x 50 ml	  = 48613.52 µg

= 48,61352 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

48,61352 mg67,4 mgx 671,04 mg=484,0002 mg

% Kadar = 484,0002 mg500 mgx 100%=96,80 %

Lampiran 11 (Lanjutan)

            - Persamaan regresi : Y = 0,06365 X – 0,0012

Serapan sampel     : 0,434

0,434    = 0,06365 X – 0,0012

X     =0,434+0,00120,06365

X     = 6,8373 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan 142,857

= 6,8373 µg/ml x 142,857 = 976,7561 µg/ml

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

976,7561 µg/ml x 50 ml	  = 48837,805 µg

= 48,8378 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

48,8378 mg67,3 mgx 671,04 mg=486,9556 mg

% Kadar = 486,9556 mg500 mgx 100%=97,39 %

Lampiran 12 Perhitungan Kadar Teoritis Pirazinamid pada Sediaan Tablet Siramid (PT. Mersi)

Berat 20 tablet adalah 13184,9 mg

Bobot rata-rata/ tablet adalah 659,245 mg

Ditimbang serbuk tablet setara dengan 50 mg Pirazinamid, maka jumlah serbuk yang ditimbang adalah

=50 mg20 x 50mgx 13184,9 mg

= 65,9245 mg

Dilarutkan dengan pelarut metanol dalam labu tentukur 50 ml sampai garis tanda. Larutan kemudian dihomogenkan. Larutan kemudian disaring, filtrat selanjutnya ditampung.

Kemudian dari larutan filtrat ini, dipipet 5 ml dan dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml dan diencerkan dengan pelarut metanol hingga garis tanda.

Kemudian dari larutan filtrat ini, dipipet 3,5 ml dan dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml dan diencerkan dengan pelarut metanol hingga garis tanda.

            - Persamaan regresi : Y = 0,06365 X – 0,0012

Serapan sampel     : 0,437

0,437    = 0,06365 X – 0,0012

X     =0,437+0,00120,06365

X     = 6,8845 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan 142,857

= 6,8845 µg/ml x 142,857 = 979,3683 µg/ml

Lampiran 12 (Lanjutan)

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

979,3683 µg/ml x 50 ml = 48968,415 µg

= 48,9684 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

48,9684 mg65,1 mgx 702,045 mg=528,0801 mg

% Kadar = 528,0801 mg500 mgx 100%=105,61 %

            - Persamaan regresi : Y = 0,06365 X – 0,0012

Serapan sampel     : 0,437

0,437    = 0,06365 X – 0,0012

X     =0,437+0,00120,06365

X     = 6,8845 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan 142,857

= 6,8845 µg/ml x 142,857 = 979,3683 µg/ml

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

979,3683 µg/ml x 50 ml = 48968,415 µg

= 48,9684 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

48,9684 mg65,1 mgx 702,045 mg=528,0801 mg

% Kadar = 528,0801 mg500 mgx 100%=105,61 %

Lampiran 12 (Lanjutan)

            - Persamaan regresi : Y = 0,06365 X – 0,0012

Serapan sampel     : 0,436

0,436    = 0,06365 X – 0,0012

X     =0,436+0,00120,06365

X     = 6,8688 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan 142,857

= 6,8688 µg/ml x 142,857 = 977,1348 µg/ml

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

977,1348 µg/ml x 50 ml = 48856,74 µg

= 48,85674 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

48,85674 mg65,2 mgx 702,045 mg=526,0679 mg

% Kadar = 526,0679 mg500 mgx 100%=105,21 %

            - Persamaan regresi : Y = 0,06365 X – 0,0012

Serapan sampel     : 0,435

0,435    = 0,06365 X – 0,0012

X     =0,435+0,00120,06365

X     = 6,8531 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan 142,857

= 6,8531 µg/ml x 142,857 = 974,9014 µg/ml

Lampiran 12 (Lanjutan)

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

974,9014 µg/ml x 50 ml = 48745,07 µg

= 48,74507 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

48,74507 mg65,3 mgx 702,045 mg=524,0617 mg

% Kadar = 524,0617 mg500 mgx 100%=104,81 %

            - Persamaan regresi : Y = 0,06365 X – 0,0012

Serapan sampel     : 0,436

0,436    = 0,06365 X – 0,0012

X     =0,436+0,00120,06365

X     = 6,8688 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan 142,857

= 6,8688 µg/ml x 142,857 = 977,1348 µg/ml

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

977,1348 µg/ml x 50 ml = 48856,74 µg

= 48,85674 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

48,85674 mg65,2 mgx 702,045 mg=526,0679 mg

% Kadar = 526,0679 mg500 mgx 100%=105,21 %

Lampiran 12 (Lanjutan)

            - Persamaan regresi : Y = 0,06365 X – 0,0012

Serapan sampel     : 0,438

0,438    = 0,06365 X – 0,0012

X     =0,438+0,00120,06365

X     = 6,9002 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan 142,857

= 6,9002 µg/ml x 142,857 = 981,6017 µg/ml

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

981,6017 µg/ml x 50 ml = 49080,085 µg

= 49,0800 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

49,0800 mg65,4 mgx 702,045 mg=526,8557 mg

% Kadar = 526,8557 mg500 mgx 100%=105,37 %

Lampiran 13 Perhitungan Kadar Teoritis Pirazinamid pada Sediaan Tablet Sanazet (PT. Sanbe)

Berat 20 tablet adalah 13002,1 mg

Bobot rata-rata/ tablet adalah 650,105 mg

Ditimbang serbuk tablet setara dengan 50 mg Pirazinamid, maka jumlah serbuk yang ditimbang adalah

=50 mg20 x 50mgx 13002,1 mg

= 65,0105 mg

Dilarutkan dengan pelarut metanol dalam labu tentukur 50 ml sampai garis tanda. Larutan kemudian dihomogenkan. Larutan kemudian disaring, filtrat selanjutnya ditampung.

Kemudian dari larutan filtrat ini, dipipet 5 ml dan dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml dan diencerkan dengan pelarut metanol hingga garis tanda.

Kemudian dari larutan filtrat ini, dipipet 3,5 ml dan dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml dan diencerkan dengan pelarut metanol hingga garis tanda.

            - Persamaan regresi : Y = 0,06365 X – 0,0012

Serapan sampel     : 0,449

0,449    = 0,06365 X – 0,0012

X     =0,449+0,00120,06365

X     = 7,0730 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan 142,857

= 7,0730 µg/ml x 142,857 = 1006,1837 µg/ml

Lampiran 13 (Lanjutan)

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

1006,1837 µg/ml x 50 ml = 50309,185 µg

= 50,3091 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

50,3091 mg65,2 mgx 702,045 mg=541,7063 mg

% Kadar = 541,7063 mg500 mgx 100%=108,34 %

            - Persamaan regresi : Y = 0,06365 X – 0,0012

Serapan sampel     : 0,452

0,452    = 0,06365 X – 0,0012

X     =0,452+0,00120,06365

X     = 7,1201 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan 142,857

= 7,1201 µg/ml x 142,857 = 1012,8840 µg/ml

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

1012,8840 µg/ml x 50 ml = 50644,2 µg

= 50,6442 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

50,6442 mg65,3 mgx 702,045 mg=544,4794 mg

% Kadar = 544,4794 mg500 mgx 100%=108,89 %

Lampiran 13 (Lanjutan)

            - Persamaan regresi : Y = 0,06365 X – 0,0012

Serapan sampel     : 0,450

0,450    = 0,06365 X – 0,0012

X     =0,450+0,00120,06365

X     = 7,0887 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan 142,857

= 7,0887 µg/ml x 142,857 = 1008,4171 µg/ml

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

1008,4171 µg/ml x 50 ml = 50420,855 µg

= 50,4208 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

50,4280 mg65,2 mgx 702,045 mg=542,9090 mg

% Kadar = 542,9090 mg500 mgx 100%=108,58 %

            - Persamaan regresi : Y = 0,06365 X – 0,0012

Serapan sampel     : 0,451

0,451    = 0,06365 X – 0,0012

X     =0,451+0,00120,06365

X     = 7,1044 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan 142,857

= 7,1044 µg/ml x 142,857 = 1010,6506 µg/ml

Lampiran 13 (Lanjutan)

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

1010,6506 µg/ml x 50 ml = 50532,53 µg

= 50,53253 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

50,53253 mg65,4 mgx 702,045 mg=542,4481 mg

% Kadar = 542,4481 mg500 mgx 100%=108,48 %

            - Persamaan regresi : Y = 0,06365 X – 0,0012

Serapan sampel     : 0,451

0,451    = 0,06365 X – 0,0012

X     =0,451+0,00120,06365

X     = 7,1044 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan 142,857

= 7,1044 µg/ml x 142,857 = 1010,6506 µg/ml

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

1010,6506 µg/ml x 50 ml = 50532,53 µg

= 50,53253 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

50,53253 mg65,4 mgx 702,045 mg=542,4481 mg

% Kadar = 542,4481 mg500 mgx 100%=108,48 %

Lampiran 13 (Lanjutan)

            - Persamaan regresi : Y = 0,06365 X – 0,0012

Serapan sampel     : 0,452

0,452    = 0,06365 X – 0,0012

X     =0,452+0,00120,06365

X     = 7,1201 µg/ml

Konsentrasi Pirazinamid sebelum di encerkan 142,857

= 7,1201 µg/ml x 142,857 = 1012,8840 µg/ml

Bobot Pirazinamid dalam labu awal (50ml)

1012,8840 µg/ml x 50 ml = 50644,2 µg

= 50,6442 mg

Perolehan Pirazinamid dalam 1 tablet

50,6442 mg65,3 mgx 702,045 mg=544,4794 mg

% Kadar = 544,4794 mg500 mgx 100%=108,89 %

Lampiran 14  Data Hasil Perhitungan Kadar Pirazinamid Dalam Sediaan Tablet  dengan Pelarut NaOH 0,1 N

| Nama Sediaan | Penimbangan (mg) | Absorbansi (A) | Bobot Perolehan/ tablet (mg) | Kandungan Dalam Etiket (mg) | Kadar (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablet Pirazinamid Generik (PT. Kimia Farma) | 70,6 | 0,349 | 515,9712 | 500 | 103,19 |
|  | 70,5 | 0,346 | 512,2707 |  | 102,45 |
|  | 70,4 | 0,351 | 520,3968 |  | 104,07 |
|  | 70,5 | 0,347 | 513,7485 |  | 102,74 |
|  | 70,3 | 0,346 | 513,7281 |  | 102,74 |
|  | 70,4 | 0,345 | 511,5195 |  | 102,30 |
| Tablet Pirazinamid Generik (PT. OGB Dexa) | 66,3 | 0,328 | 493,6364 | 500 | 98,72 |
|  | 66,3 | 0,330 | 496,6394 |  | 99,32 |
|  | 66,2 | 0,339 | 510,9249 |  | 102,18 |
|  | 66,1 | 0,337 | 508,6858 |  | 101,73 |
|  | 66,4 | 0,340 | 510,1268 |  | 102,02 |
|  | 66,5 | 0,331 | 496,6432 |  | 99,32 |
| Tablet Siramid (PT. Mersi) | 65 | 0,342 | 515,7253 | 500 | 103,14 |
|  | 64 | 0,344 | 526,8397 |  | 105,36 |
|  | 63 | 0,345 | 536,7551 |  | 107,35 |
|  | 65,1 | 0,340 | 511,9285 |  | 102,38 |
|  | 64,5 | 0,338 | 513,6571 |  | 102,73 |
|  | 65,2 | 0,337 | 506,6429 |  | 101,32 |
| Tablet Sanazet (PT. Sanbe) | 65,4 | 0,349 | 515,7877 | 500 | 103,15 |
|  | 65,6 | 0,350 | 516,4713 |  | 103,29 |
|  | 65,2 | 0,352 | 521,7999 |  | 104,35 |
|  | 65,5 | 0,351 | 517,9460 |  | 103,58 |
|  | 66,3 | 0,354 | 516,0519 |  | 103,21 |
|  | 65,4 | 0,353 | 521,6784 |  | 104,33 |

Lampiran 15   Data Hasil Perhitungan Kadar Pirazinamid Dalam Sediaan Tablet  dengan Pelarut Metanol

| Nama Sediaan | Penimbangan (mg) | Absorbansi (A) | Bobot Perolehan/ tablet (mg) | Kandungan Dalam Etiket (mg) | Kadar (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablet Pirazinamid Generik (PT. Kimia Farma) | 70,5 | 0,442 | 495,2719 | 500 | 99,05 |
|  | 70,3 | 0,444 | 498,9279 |  | 99,78 |
|  | 70,4 | 0,443 | 497,0937 |  | 99,41 |
|  | 70,2 | 0,448 | 504,1243 |  | 100,82 |
|  | 70,3 | 0,444 | 498,9279 |  | 99,78 |
|  | 70,4 | 0,443 | 497,0937 |  | 99,41 |
| Tablet Pirazinamid Generik (PT. OGB Dexa) | 66,7 | 0,431 | 482,1683 | 500 | 96,43 |
|  | 66,4 | 0,432 | 484,0002 |  | 96,80 |
|  | 66,5 | 0,433 | 484,3974 |  | 96,87 |
|  | 66,5 | 0,433 | 484,3974 |  | 96,87 |
|  | 66,4 | 0,432 | 484,0002 |  | 96,80 |
|  | 66,3 | 0,434 | 486,9556 |  | 97,39 |
| Tablet Siramid (PT. Mersi) | 65,1 | 0,437 | 528,0801 | 500 | 105,61 |
|  | 65,1 | 0,437 | 528,0801 |  | 105,61 |
|  | 65,2 | 0,436 | 526,0679 |  | 105,21 |
|  | 65,3 | 0,435 | 524,0617 |  | 104,81 |
|  | 65,2 | 0,436 | 526,0679 |  | 105,21 |
|  | 65,4 | 0,438 | 526,8557 |  | 105,37 |
| Tablet Sanazet (PT. Sanbe) | 65,2 | 0,449 | 541,7063 | 500 | 108,34 |
|  | 65,3 | 0,452 | 544,4794 |  | 108,89 |
|  | 65,2 | 0,450 | 542,9090 |  | 108,58 |
|  | 65,4 | 0,451 | 542,4481 |  | 108,48 |
|  | 65,4 | 0,451 | 542,4481 |  | 108,48 |
|  | 65,3 | 0,452 | 544,4794 |  | 108,89 |

Lampiran 16 Perhitungan Statistik Kadar Tablet Pirazinamid dengan pelarut NaOH 0,1 N (Tablet Pirazinamid Generik PT. Kimia Farma)

| No | Kadar akurasi (%) (X1) | (X1- ) | (X1- )2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 103,19424 | 0,27308 | 0,074572686 |
| 2 | 102,45414 | -0,46702 | 0,21810768 |
| 3 | 104,07936 | 1,1582 | 1,34142714 |
| 4 | 102,7497 | -0,17146 | 0,029398531 |
| 5 | 102,74562 | -0,17554 | 0,030814291 |
| 6 | 102,3039 | -0,61726 | 0,381009907 |
|  | = 102,92116 |  | =2,075330335 |

SD =(X1-)2n-1=2,0753303355 = 0,6442

Jika taraf kepercayaan 99% dengan nilai α=0,01, n = 6; dk = 5, dari tabel distribusi diperoleh nilai t tabel = 4,0321. Data ditolak jika t hitung≤ t tabel

t hitung    =(x-)SDn

t hitung 1 =(x1-)SDn=0,273080,64426= 1,0383

t hitung 2 =(x1-)SDn=-0,467020,64426= 1,7757

t hitung 3 =(x1-)SDn=1,15820,64426= 4,4038

t hitung 4 =(x1-)SDn=-0,171460,64426= 0,6519

Lampiran 16 (Lanjutan)

t hitung 5 =(x1-)SDn=-0,175540,64426= 0,6674

t hitung 6 =(x1-)SDn=-0,617260,64426= 2,3469

Dari hasil perhitungan diatas didapat bahwa t hitung data ke-3 >  t tabel , untuk itu perhitungan dimulai dengan cara yang sama tanpa mengikutsertakan data ke-3.

| No | Kadar akurasi (%) (X1) | (X1- ) | (X1- )2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 103,19424 | 0,50472 | 0,254742278 |
| 2 | 102,45414 | -0,23538 | 0,055403744 |
| 3 | 102,7497 | 0,06018 | 0,0036216324 |
| 4 | 102,74562 | 0,0561 | 0,00314721 |
| 5 | 102,3039 | -0,38562 | 0,147802784 |
|  | = 102,68952 |  | =0,465617648 |

SD =(X1-)2n-1=0,4656176484 = 0,3411

Jika taraf kepercayaan 99% dengan nilai α=0,01, n = 6; dk = 4, dari tabel distribusi diperoleh nilai t tabel = 4,6041. Data ditolak jika t hitung≤ t tabel

t hitung    =(x-)SDn

t hitung 1 =(x1-)SDn=0,504720,34115= 3,3096

Lampiran 16 (Lanjutan)

t hitung 2 =(x1-)SDn=-0,235380,34115= 1,5434

t hitung 3 =(x1-)SDn=0,060180,34115= 0,3946

t hitung 4 =(x1-)SDn=0,05610,34115= 03678

t hitung 5 =(x1-)SDn=-0,385620,34115= 2,5286

Semua data diterima karena t hitung≤ t tabel  maka kadar pirazinamid sebenarnya adalah

μ=   x	± t α2xSDn

μ= 102,68952± 4,6041 x0,34115

μ  = 102,68952± 0,7015 %

Lampiran 17 Perhitungan Statistik Kadar Tablet Pirazinamid dengan pelarut NaOH 0,1 N (Tablet Pirazinamid Generik PT. OGB Dexa)

| No | Kadar akurasi (%) (X1) | (X1- ) | (X1- )2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 98,72728 | -1,82792 | 3,341291526 |
| 2 | 99,32788 | -1,22732 | 1,506314382 |
| 3 | 102,18498 | 1,62978 | 2,656182848 |
| 4 | 101,73716 | 1,18196 | 1,397029442 |
| 5 | 102,02536 | 1,47016 | 2,161370426 |
| 6 | 99,32864 | -1,22656 | 1,504449434 |
|  | =603,3313 = 100,5552 |  | =12,56663806 |

SD =(X1-)2n-1=12,566638065 = 1,5853

Jika taraf kepercayaan 99% dengan nilai α=0,01, n = 6; dk = 5, dari tabel distribusi diperoleh nilai t tabel = 4,0321. Data ditolak jika t hitung≤ t tabel

t hitung    =(x-)SDn

t hitung 1 =(x1-)SDn=-1,827921,58536= 2,8243

t hitung 2 =(x1-)SDn=-1,227321,58536= 1,8963

t hitung 3 =(x1-)SDn=1,629781,58536= 2,5182

t hitung 4 =(x1-)SDn=1,181961,58536= 1,8262

Lampiran 17 (Lanjutan)

t hitung 5 =(x1-)SDn=1,470161,58536= 2,2715

t hitung 6 =(x1-)SDn=-1,226561,58536= 1,8951

Semua data diterima karena t hitung≤ t tabel maka kadar pirazinamid sebenarnya  adalah

μ=   x	± t α2xSDn

μ= 100,5552± 4,0321 x1,58536

μ  = 100,5552± 2,6082 %

Lampiran 18 Perhitungan Statistik Kadar Tablet Pirazinamid dengan pelarut NaOH 0,1 N (Tablet Siramid PT. Mersi)

| No | Kadar akurasi (%) (X1) | (X1- ) | (X1- )2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 103,14506 | -0,5732267 | 0,328588849 |
| 2 | 105,36794 | 1,6496533 | 2,72135601 |
| 3 | 107,35102 | 3,6327333 | 13,19675123 |
| 4 | 102,3857 | -1,3325867 | 1,775787313 |
| 5 | 102,73142 | -0,9868667 | 0,973905883 |
| 6 | 101,32858 | -2,3897067 | 5,710698112 |
|  | = 103,7182867 |  | =24,7070874 |

SD =(X1-)2n-1=24,70708745 = 2,2229

Jika taraf kepercayaan 99% dengan nilai α=0,01, n = 6; dk = 5, dari tabel distribusi diperoleh nilai t tabel = 4,0321. Data ditolak jika t hitung≤ t tabel

t hitung    =(x-)SDn

t hitung 1 =(x1-)SDn=-0,57322672,22296= 0,6313

t hitung 2 =(x1-)SDn=1,64965332,22296= 1,8177

t hitung 3 =(x1-)SDn=3,63273332,22296= 4,003

t hitung 4 =(x1-)SDn=-1,33258672,22296= 1,4684

Lampiran 18 (Lanjutan)

t hitung 5 =(x1-)SDn=-0,98686672,22296= 1,0874

t hitung 6 =(x1-)SDn=-2,38970672,22296= 2,63332

Semua data diterima karena t hitung≤ t tabel maka kadar pirazinamis sebenarnya adalah

μ=   x	± t α2xSDn

μ= 103,7182± 4,0321 x2,22296

μ  = 103,7182± 3,6572 %

Lampiran 19  Perhitungan Statistik Kadar Tablet Sanazet dengan pelarut NaOH 0,1 N (Tablet Sanazet PT. Sanbe)

| No | Kadar akurasi (%) (X1) | (X1- ) | (X1- )2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 103,15754 | -0,50036 | 0,250360129 |
| 2 | 103,29462 | -0,36328 | 0,131972358 |
| 3 | 104,35998 | 0,70208 | 0,492916326 |
| 4 | 103,5892 | -0,0687 | 0,00471969 |
| 5 | 103,21038 | -0,44752 | 0,20027415 |
| 6 | 104,33568 | 0,67778 | 0,459385728 |
|  | = 103,6579 |  | =1,539628381 |

SD =(X1-)2n-1=1,5396283815 = 0,5549

Jika taraf kepercayaan 99% dengan nilai α=0,01, n = 6; dk = 5, dari tabel distribusi diperoleh nilai t tabel = 4,0321. Data ditolak jika t hitung≤ t tabel

t hitung    =(x-)SDn

t hitung 1 =(x1-)SDn=-0,500360,55496= 2,2090

t hitung 2 =(x1-)SDn=-0,363280,55496= 1,6038

t hitung 3 =(x1-)SDn=0,702080,55496= 3,0996

t hitung 4 =(x1-)SDn=-0,06870,55496= 0,3033

Lampiran 19 (Lanjutan)

t hitung 5 =(x1-)SDn=-0,447520,55496= 1,9758

t hitung 6 =(x1-)SDn=0,677780,55496= 2,9924

Semua data diterima karena t hitung≤ t tabel maka kadar pirazinamid sebenarnya adalah

μ=    x	± t α2xSDn

μ= 103,6579± 4,0321 x0,55496

μ  = 103,6579± 0,9127 %

Lampiran 20 Perhitungan Statistik Kadar Tablet Pirazinamid dengan Pelarut Metanol (Tablet Pirazinamid Generik PT. Kimia Farma)

| No | Kadar akurasi (%) (X1) | (X1- ) | (X1- )2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 99,05438 | -0,66026667 | 0,435952075 |
| 2 | 99,78558 | 0,07093333 | 0,005031537305 |
| 3 | 99,41874 | -0,29590667 | 0,087560757 |
| 4 | 100,82486 | 1,11021333 | 1,232573638 |
| 5 | 99,78558 | 0,07093333 | 0,005031537305 |
| 6 | 99,41874 | -0,29590667 | 0,087560757 |
|  | = 99,71464667 |  | =1,853710302 |

SD =(X1-)2n-1=1,8537103025 = 0,6088

Jika taraf kepercayaan 99% dengan nilai α=0,01, n = 6; dk = 5, dari tabel distribusi diperoleh nilai t tabel = 4,0321. Data ditolak jika t hitung≤ t tabel

t hitung    =(x-)SDn

t hitung 1 =(x1-)SDn=-0,660266670,60886= 2,6570

t hitung 2 =(x1-)SDn=0,070933330,60886= 0,2854

t hitung 3 =(x1-)SDn=0,295906670,60886= 1,1907

t hitung 4 =(x1-)SDn=1,110213330,60886= 4,4676

Lampiran 20 (Lanjutan)

t hitung 5 =(x1-)SDn=0,070933330,60886= 0,2854

t hitung 6 =(x1-)SDn=0,295906670,60886=1,1907

Dari hasil perhitungan diatas didapat bahwa t hitung data ke-4 >  t tabel , untuk itu perhitungan dimulai dengan cara yang sama tanpa mengikutsertakan data ke-4.

| No | Kadar akurasi (%) (X1) | (X1- ) | (X1- )2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 99,05438 | -0,438224 | 0,192040274 |
| 2 | 99,78558 | 0,292976 | 0,085834936 |
| 3 | 99,41874 | -0,073864 | 0,005455890496 |
| 4 | 99,78558 | 0,292976 | 0,085834936 |
| 5 | 99,41874 | -0,073864 | 0,005455890496 |
|  | = 99,492604 |  | =0,374621927 |

SD =(X1-)2n-1=0,3746219274 = 0,3060

Jika taraf kepercayaan 99% dengan nilai α=0,01, n = 6; dk = 4, dari tabel distribusi diperoleh nilai t tabel = 4,6041. Data ditolak jika t hitung≤ t tabel

t hitung    =(x-)SDn

t hitung 1 =(x1-)SDn=-0,4382240,30605= 3,2033

t hitung 2 =(x1-)SDn=0,2929760,30605= 2,1416

Lampiran 20 (Lanjutan)

t hitung 3 =(x1-)SDn=-0,0738640,30605= 0,5399

t hitung 4 =(x1-)SDn=0,2929760,30605= 2,1416

t hitung 5 =(x1-)SDn=-0,0738640,30605= 0,5399

Semua data diterima karena t hitung≤ t tabel maka kadar Pirazinamid sebenarnya adalah

μ=   x	± t α2xSDn

μ= 99,492604± 4,6041 x0,30605

μ  = 99,492604± 0,62928 %

Lampiran 21 Perhitungan Statistik Kadar Tablet Pirazinamid dengan Pelarut Metanol (Tablet Pirazinamid Generik PT. OGB Dexa)

| No | Kadar akurasi (%) (X1) | (X1- ) | (X1- )2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96,43366 | -0,43031 | 0,185166696 |
| 2 | 96,80004 | -0,06393 | 0,0040870449 |
| 3 | 96,87948 | 0,01551 | 0,0002405601 |
| 4 | 96,87948 | 0,01551 | 0,0002405601 |
| 5 | 96,80004 | -0,06393 | 0,0040870449 |
| 6 | 97,39112 | 0,52715 | 0,277887122 |
|  | = 96,86397 |  | =0,471709028 |

SD =(X1-)2n-1=0,4717090285 = 0,3071

Jika taraf kepercayaan 99% dengan nilai α=0,01, n = 6; dk = 5, dari tabel distribusi diperoleh nilai t tabel = 4,0321. Data ditolak jika t hitung≤ t tabel

t hitung    =(x-)SDn

t hitung 1 =(x1-)SDn=-0,430310,30716= 3,4342

t hitung 2 =(x1-)SDn=-0,063930,30716= 0,5102

t hitung 3 =(x1-)SDn=0,015510,30716= 0,1237

t hitung 4 =(x1-)SDn=0,015510,30716= 0,1237

Lampiran 21 (Lanjutan)

t hitung 5 =(x1-)SDn=-0,063930,30716= 0,5102

t hitung 6 =(x1-)SDn=0,527150,30716= 4,2071

Dari hasil perhitungan diatas didapat bahwa t hitung data ke-6 >  t tabel , untuk itu perhitungan dimulai dengan cara yang sama tanpa mengikutsertakan data ke-6.

| No | Kadar akurasi (%) (X1) | (X1- ) | (X1- )2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96,43366 | -0,32488 | 0,105547014 |
| 2 | 96,80004 | 0,0415 | 0,00172225 |
| 3 | 96,87948 | 0,12094 | 0,014626483 |
| 4 | 96,87948 | 0,12094 | 0,014626483 |
| 5 | 96,80004 | 0,0415 | 0,00172225 |
|  | = 96,75854 |  | =0,13824448 |

SD =(X1-)2n-1=0,138244484 = 0,1859

Jika taraf kepercayaan 99% dengan nilai α=0,01, n = 6; dk = 4, dari tabel distribusi diperoleh nilai t tabel = 4,6041. Data ditolak jika t hitung≤ t tabel

t hitung    =(x-)SDn

t hitung 1 =(x1-)SDn=-0,324880,18595= 3,9095

t hitung 2 =(x1-)SDn=0,04150,18595= 0,4993

Lampiran 21 (Lanjutan)

t hitung 3 =(x1-)SDn=0,120940,18595= 1,4553

t hitung 4 =(x1-)SDn=0,120940,18595= 1,4553

t hitung 5 =(x1-)SDn=0,04150,18595= 0,4993

Semua data diterima karena t hitung≤ t tabel maka kadar Pirazinamid sebenarnya adalah

μ=   x	± t α2xSDn

μ= 96,75854± 4,6041 x0,18595

μ  = 96,75854± 0,3824 %

Lampiran 22 Perhitungan Statistik Kadar Tablet Pirazinamid dengan Pelarut Metanol (Tablet Siramid PT. Mersi)

| No | Kadar akurasi (%) (X1) | (X1- ) | (X1- )2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 105,61602 | 0,3089067 | 0,095423349 |
| 2 | 105,61602 | 0,3089067 | 0,095423349 |
| 3 | 105,21358 | -0,0935333 | 0,008748478209 |
| 4 | 104,81234 | -0,4947733 | 0,244800618 |
| 5 | 105,21358 | -0,0935333 | 0,008748478209 |
| 6 | 105,37114 | 0,0640267 | 0,0040994183 |
|  | = 105,3071133 |  | =0,091448738 |

SD =(X1-)2n-1=0,0914487385 = 0,3024

Jika taraf kepercayaan 99% dengan nilai α=0,01, n = 6; dk = 5, dari tabel distribusi diperoleh nilai t tabel = 4,0321. Data ditolak jika t hitung≤ t tabel

t hitung    =(x-)SDn

t hitung 1 =(x1-)SDn=0,30890670,30246= 2,5032

t hitung 2 =(x1-)SDn=0,30890670,30246= 2,5032

t hitung 3 =(x1-)SDn=-0,09353330,30246= 0,7579

t hitung 4 =(x1-)SDn=-0,49477330,30246= 4,0095

Lampiran 22 (Lanjutan)

t hitung 5 =(x1-)SDn=-0,09353330,30246= 0,7579

t hitung 6 =(x1-)SDn=0,06402670,30246= 0,5188

Semua data diterima karena t hitung≤ t tabel maka kadar pirazinamis sebenarnya adalah

μ=   x	± t α2xSDn

μ= 105,3071133± 4,0321 x0,30246

μ  = 105,3071133± 0,497302 %

Lampiran 23   Perhitungan Statistik Kadar Tablet Sanazet dengan Pelarut  Metanol (Tablet Sanazet PT. Sanbe)

| No | Kadar akurasi (%) (X1) | (X1- ) | (X1- )2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 108,34126 | -0,2744167 | 0,075304525 |
| 2 | 108,89588 | 0,2802033 | 0,078513889 |
| 3 | 108,5818 | -0,0338767 | 0,001147630803 |
| 4 | 108,48962 | -0,1260567 | 0,015890291 |
| 5 | 108,48962 | -0,1260567 | 0,015890291 |
| 6 | 108,89588 | 0,2802033 | 0,078513889 |
|  | = 108,6156767 |  | =0,265260515 |

SD =(X1-)2n-1=0,2652605155 = 0,2303

Jika taraf kepercayaan 99% dengan nilai α=0,01, n = 6; dk = 5, dari tabel distribusi diperoleh nilai t tabel = 4,0321. Data ditolak jika t hitung≤ t tabel

t hitung    =(x-)SDn

t hitung 1 =(x1-)SDn=-0,27441670,23036= 2,9193

t hitung 2 =(x1-)SDn=0,28020330,23036= 2,9808

t hitung 3 =(x1-)SDn=-0,03387670,23036= 0,3603

t hitung 4 =(x1-)SDn=-0,12605670,23036= 1,3410

Lampiran 23 (Lanjutan)

t hitung 5 =(x1-)SDn=-0,12605670,23036= 1,3410

t hitung 6 =(x1-)SDn=028020330,23036= 2,9808

Semua data diterima karena t hitung≤ t tabel maka kadar Pirazinamid sebenarnya adalah

μ=    x	± t α2xSDn

μ= 108,6156767± 4,0321 x0,23036

μ  = 108,6156767± 0,37882

Lampiran 24 Tabel Distribusi t